计重仪表 中文操作说明书

# 一.设定说明及参数描述

#### 1-1最大秤量及感量设定说明

- 按住扣重/ 键和归零/退出键开机，进入称量设定，窗口显示“ 150.00 kg ”。

- 方式一：按+/列印/HI或-/暂留/LO键选择常见称量，按/净毛重 或扣重/  键左右移动小数点，按单位/设置键选择单位kg、g、lb、斤、PCS。

方式二：若无所需称量，则长按单位/设置键进入自由称量设置，窗口最左边数字闪烁。按 /净毛重 或扣重/ 键左右移位，按+/列印/HI 或-/暂留/LO键修改数值或选择小数点位置；按单位/设置键选择单位kg、g、lb、斤、PCS。

修改完成后按归零/退出 键则会保存并进入到感量设置，否则长按归零/退出键取消当前的设置并返回到称重状态。

- 当机型设置完成后进入感量设置时，窗口显示“ 0.01kg ”。

- 方式一：按+/列印/HI 或-/暂留/LO键选择常用感量，按/净毛重 或扣重/ 键左右移动小数点。

方式二：若无所需感量，则长按单位/设置键进入自由感量设置（按照最小刻度1/2/5原则来设置），窗口最右边数字闪烁。按/净毛重 或扣重/ 键左右移位，按+/列印/HI 或-/暂留/LO键修改数值或选择小数点位置；修改完成后按归零/退出键进入到校正状态，否则长按归零/退出键则会取消当前的设置并返回到称量设置。

- 当感量设置完成后进入校正时，窗口显示“CAL”时，如果按扣重/ 键则会进入校正，长按归零/退出键则会退出校正并返回秤重状态。

1-2 功能设定

- 按单位/设置键开机或在称重状态下长按单位/设置键进入参数设定，显示“check”或其他参数，请参考“参数说明”。

- 按/净毛重 或扣重/ 键可循环选择参数。

- 选定参数后按单位/设置键则进入参数选项设置。

- 然后按/净毛重 或扣重/ 键循环选择参数选项,若该参数需要进行数值加减，按列印/HI/+ 键加数值，按暂留/LO/-键减数值。

- 按归零/退出 保存修改内容并返回上级参数或长按归零/退出键不变更设置返回上级参数。

- 按归零/退出键返回秤重状态。

#### 1-3参数说明

- 内码值显示，可按键检测。

- 亮度选择，可供选项有：1，2，3。级别越高显示屏越亮。

- 省电参数选择，可供选项有：5，10，30，60，OFF。（称重界面下5，10，30，60秒无动作则进入省电模式）省电状况下，LED显示为一个小数点。

- 自动关机，可供选项有Off（不自动关机）5，10，30，60（低于毛重的9d（含）以下5，10，30，60分钟无动作则可自动关机 ）。

- 使用单位设定

Init：开机单位设定。

按单位/设置键进入设定，按单位/设置键选择kg……Final（final：开机为最后一次使用的单位）。

Use：使用单位设定。on ：开启该单位  off：关闭该单位

按单位/设置键进入设定，按单位/设置键选择kg等单位，按重示/或扣重/ 键选择on或者off。

当显示init或use时，按归零/退出键退出。

- 零点显示范围设定

d0~d5：零点显示范围

d0:第一个感量即可显示

d1:第二个感量即可显示，放置第一个感量的时候显示0，零点符号不出现。d2~d5依次类推。

- 暂留功能

按 单位/设置开启功能选项，按净毛重/ 或扣重/ 键循环选择参数选项，归零/退出保存。

HoLd 0：关闭此功能。

HoLd 1：最大值(峰值)暂留，按“单位/设置键”清除，按“列印键”可打印HOLD值。

HoLd 2：秤重稳定时暂留，按任意键取消。

HoLd 3：秤重稳定时暂留，重量取下后取消。暂留范围以当前暂留值为基准，范围大小可在暂留范围菜单中设置。本模式可实现“累加暂留”，即放上一批物品后暂留，再累加放上第二批物品。

HoLd 4：按暂留/LO/-键可暂留，按任意键取消。

HoLd 5：自动暂留功能，即简易动物称。

注：重量值≥20d才起作用。

“HOLD3”选项下添加一级子菜单，用于设置暂留范围。可选值如下：

INF(默认值)/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000

/20000/50000，假设当前暂留值为H，暂留范围设置为R，感量为d，实际重量值为W，若|W-H|<=R*d，则保持在暂留状态，否则将退出暂留状态。设置为INF，表示暂留范围无穷大(infinity)，此时仅在清空后才取消暂留。在“HOLD5”选项下添加一级子菜单，用于设置暂留范围HD。如：0100(默认值)，在动物放上去后会自动抓取HOLD值进入暂留状态，若需重新进入HOLD值抓取状态有以下两种处理： 1. 自动解除暂留功能：当前暂留值为CH，当前重量值为CW，暂留范围HD，(d为感量），则当 |CW-CH| > HD*d 时，将自动解除暂留，待暂留条件再次满足时，又会自动暂留； 2. 按“HOLD”键解除暂留功能，待暂留条件再次满足时，又会自动暂留。

- 检重记忆

on：重新开机记忆关机前检校状态off：重新开机不检校

- 检重条件

on：重量在检重范围内且稳定符号出现后才检重

off：重量在检重范围内即开始检重

- 检重蜂鸣叫声

Hi: 重量大于等于20d且大于上限值时，有声音警示

ok: 重量大于等于20d且在上下限（含）之间，有声音警示

LO: 重量大于等于20d且低于下限值时，有声音警示

out: 重量大于等于20d且在上下限外，有声音警示

no.beep: 三段检重(蜂鸣器为静音状态)

- 外接设备

=计算机输出

=连接衡器管理系统

=自黏式打印机

=自黏式打印机（厂内只针对BP545,TDP643）

=自黏式打印机

LP-50=热感式标签打印机

=不干胶印表机

(dot matrix printer) =针式打印机（厂内只针对SH-24）

=针式打印机（可打印中文）

=大型LED显示

= CX大荧幕显示器(适用CX大荧幕版本号0.02)

=输出格式与托利多连续模式(Toledo Continuous Mode)相兼容

=配合Windows的“串行键设备”功能，将重量等数据直接输出至Excel中，详细使用方法参见“使用EXCEL输出格式”。

下载地址：http://www.jadever.com.cn/Download.aspx

=配合特定的转接线，可直接输出到Excel等软件中，支持WinXP/Win7系统。

注：使用CK打印机打印中文需联系授权经销商做相关设置。

- 波特率

RS232界面设置波特率9600，4800，2400

- 打印方式

contin：连续送出

stable：稳定送，大于等于20d才可稳定输出

key：按键送，有动作就可输出

Ckok：检重达标输出，当重量符合上下限要求时自动输出

- 打印格式: 打印格式可选(0-99）

- 滤波等级设定

滤波等级：1，2，3，4

1：适用于十分稳定的环境，称重速度最快

2：适用于一般的适用环境

3：适用于较震动的环境

4：适用于很震动的环境，称重速度最慢

16.   归零扣重条件

stable：稳定时按扣重或者归零键才动作

always：无需稳定就可按扣重或者归零键，会立即发生动作

auto：  无需稳定就可按扣重或者归零键，但是到稳定后才发生动作

17. 设置时间功能

On：开启时间设置功能

Off：关闭时间设置功能

设置方式：按单位/设置进入按净毛重/或扣重/键移位至“on”再按单位/设置进入设置，净毛重/或扣重/选择项目。单位/设置进入项目，数字闪烁。净毛重/或扣重/键移位，按打印/HI或暂留/LO调整数值按归零/退出键进行保存。

18.重量记忆

OFF：重开机后不显示关机前的重量

ON：重开机后显示关机前的重量

19.流水号功能设置

On：开启流水号输出功能

Off：关闭流水号功能

20.流水号输出模式

Key：手动输出

Stable：稳定送，大于等于20d才可稳定输出

OK：检重达标自动输出

21. 参数初始化

按单位/设置键，再按归零/退出键进行厂内初始化，初始化完成返回上级菜单，显示RESET。

# 二.单点校正及多点校正

注：校正过程中，长按归零/退出键不保存退出校正并返回称重状态。

下面以3kg/10g为例：

- 按住扣重/ 键不放，并打开电源开关，等待窗口显示“CAL”。

- 清空秤盘，按扣重/ 键进入零点校正。

- 等待窗口显示第1校正点重量值 。

注：第1校正点根据当前称量自动提供一个默认值，如3kg称量就是1kg。 若需要更改校正值，按单位/设置键进入数值输入模式。按净毛重/或扣重/键移位，按打印/HI 或

暂留/LO/-键修改数值，修改完成后按归零/退出键保存。

- 放置相应砝码并按扣重/键，完成第1点校正

注：在校完第1点后，处于类似称重的状态，显示窗口可显示重量值变化。

- 若在零点和至少一个校正点校正完毕后不再校正，则跳到第7步；若要继续校正则继续操作第6步。

- 任意选择后面的校正点。如已经在1kg处校正好，再加放500g砝码，显示窗口会自动显示1.5kg。此时再按扣重/键，完成第二点校正 ，重复第6步，可实现on3， on4和on5的校正。

- 按归零/退出键，窗口显示“”，保存并返回称重状态。

注：若on5校正完成后窗口会自动显示“”，保存并返回称重状态。

# 三.操作说明

#### 3-1秤重

归零状态下，把重物放于秤盘上，窗口显示物体的毛重值。

注：请先选择相应的量测单位。

#### 3-2 扣重&预先扣重

扣重

当称重物体需放置于容器之内，容器须做扣重。

- 在归零状态下，把容器放于秤盘之上，等稳定符号出现后, 按扣重/ 键完成扣重动作。

→

- 把重物置于容器内，此时窗口显示重物的净重值。

- 清空秤盘，窗口显示扣重值（即容器重量）。

- 若要取消扣重，清空秤盘，按扣重/ 键或归零/退出键即可。

预先扣重

- 长按扣重/ 键3秒钟，窗口进入数字符元修改模式（最左边的数字闪烁）。

2. 设置扣重值：按净毛重/键或扣重/ 键移位，按+/列印/HI键或暂留/LO/-键修改数值。

3. 按归零/退出键保存返回称重模式。

4. 把称重物品置于容器内，表头会自动从总重量中扣除容器重量。

5. 若要取消扣重，清空秤盘，按扣重/ 键或者归零/退出键。

#### 3-3检重

上限值设定

- 长按+/列印/HI键，窗口进入数字符元修改模式（最左边的数字闪烁）。

- 设置上限值：按净毛重/键或扣重/ 键移位; 按

+/列印/HI键或暂留/LO/-键修改数值，按单位/设置键可开启或关闭检重。

3. 按归零/退出键确认并储存上限值

下限值设定

1. 长按暂留/LO/-键，窗口进入数字符元修改模式（最左边的数字闪烁）。

2. 设置下限值：按净毛重/键或扣重/ 键移位; 按

+/列印/HI键或暂留/LO/-键修改数值，按单位/设置键可开启或关闭检重。

3. 按归零/退出键确认并储存下限值。

4. 当上下限值设定完成后，把称重放于秤盘：

当称重物品重量低于下限值且大于等于20个感量时，LOW指示灯亮起。

当称重物品重量介于上限和下限值之间(包括上下限) 且大于等于20个感量时， OK指示灯亮起。

当称重物品重量大于上限且大于等于20个感量时，HI指示灯亮起。

注：进入上下限设置修改数值默认开启检重，如果设置的下限大于上限，上限自动更改为同下限一样的值。

#### 3-4 简易计数

注意：请先开启“PCS”单位，详见1-2第3点“使用单位设定”

- 在称重状态下，按单位切换 键选择单位“PCS”。

- 长按净毛重/键，初次窗口显示取样数10pcs。

- 按+/列印/HI键或暂留/LO/-键选择取样数目。可供选项有：10、20、50、100、200、500、1000（个）。

4. 放上相应数目的样品并按扣重/ 键确认。窗口先显示“”，一秒钟后显示取样数目。

5. 取下样品，放上重物，电子秤执行计数动作。

6. 若要返回称重状态，先清空秤盘，再按单位/设置键选择所需的计量单位。

注：①当单重小于4/5感量时，“”指示符号“单重不足”；②选择的取样数越大，计数结果越准确。

#### 3-5 秤对打印机初始化（选配的功能）

- 按单位/设置键开机进入参数设置，按净毛重/键或

扣重/ 移游标到窗口显示 。

- 按单位/设置键进入外接设备参数修改，按净毛重/键或

扣重/ 键选择打印机类型。

- 当选择好某一个打印机后，按单位/设置键窗口将显示UNSUP或init？ 。

- 显示UNSUP时表示此打印机不支持秤对打印机初始化，按归零/退出键返回。

- 显示init？时表示此打印机需要初始化。按单位/设置 键对打印机进行初始化，初始化完毕后显示ok。1秒后显示此打印机类型，再重复按归零/退出键可返回称重状态。若不需对此打印机进行初始化，按归零/退出键取消，窗口将显示此打印机类型，再按净毛重/键或扣重/键选择其他的打印机类型。

#### 3-6 计算机对秤的控制命令（选配的功能）

配合适配卡，外接设备选择pc，打印方式选择key；打开串口调试助手,在发送区输入大写字母“Z”、“T”、“R”、“C”、“P”,再按发送，秤可执行相应的动作，同时有按键声。

R/P:读取重量值T:扣重/取消扣重Z:归零 C:取消扣重

# 四. 外接界面

☆ 若需要外接选配，请先选配适配卡（RS232+Relay+RTC）。

#### 4-1适配卡接脚示意图

# 错误信息提示和故障排除

| 错误显示 | 问题状况 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| ERR0 | 归零时超出归零范围 | 使得重物在2%满载内 |
| ERR1 | 设置精度超出300-300000 或称量不符合规格 | 调整精度或调整精度再重设称量。 |
| ERR2 | 超出开机零点范围 | 1.检查秤盘上是否有其他物品干涉，移开该物品 2.LOAD CELL 故障，需更换或联系维修部门 |
| ERR3 | 超出A/D解析范围 | 检查是否A/D 故障，更换AD 2.LOAD CELL 故障，需更换或联系维修部门 |
| ERR4 | 存储器有误 | 重新焊EEPROM或联系维修部门 |
| ERR5 | 超出称重范围 | 将超载的部分拿开 |
| ERR6 | 超出显示范围 | ------------------ |
| ERR8 | 检重上下限值设置超出满载 | 重新设置检重值 |
| ERR9 | 超出扣重范围或预扣重值超出范围 | 使扣重值满足：0＜扣重值≤满载 |
| ERR10 | 校正值错误 | 放置正确的砝码校正且校正值≤满载 |